|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số:KTK58/2025 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 0 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO TIẾNG ỒN PHÂN TÍCH DẢI TẦN |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Lý Trường Thịnh | Lê Hồng Thiên |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | Trưởng khoa |  |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | VỊ TRÍ | NỘI DUNG SỬA ĐỔI | NGÀY SỬA ĐỒI |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Lãnh đạo Khoa SKMT

Nhân viên kỹ thuật Khoa SKMT

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho tất cả các mẫu đo tại phòng thử nghiệm hiện trường của yếu tố nguy hại: tiếng ồn phân tích dải tần.

3. Tên QTKT:

Quy trình đo tiếng ồn phân tích dải tần.

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Mục đích của kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật này áp dụng để đo và đánh giá tiếng ồn phân tích dải tần trong môi trường lao động.

1.2. Định nghĩa, nguyên lý

1.2.1. Định nghĩa

a. Định nghĩa

Tiếng ồn theo quan niệm sinh học là tất cả các âm thanh, tiếng động gây ảnh hưởng bất lợi cho con người. Về bản chất tiếng ồn là hỗn hợp âm thanh có cường độ và tần số khác nhau.

b. Các đại lượng đặc trưng

Mức âm chung: dB đo theo lưới tuyến tính (Line). Đơn vị đo dB (deciBell - đề xi ben).

dB = 10 lg(P​/P​o)

Trong đó:	dB: Số đo được theo máy.

Po: Mức tối thiểu tai người có thể nghe thấy (P0 = 10 − 12W/m2) ứng với 0 dB ở tần số 1000Hz.

P: Mức công suất âm cần đo.

Pmax: Gây chói tai Pmax = 10W/m², thang đo ồn từ 0-130 dB.

Mức âm đo theo đặc tính A: dBA. Lưới A là lưới đã suy giảm bớt mức âm ở các tần số thấp làm cho kết quả đo được phản ánh đúng với lực sinh học tác dụng của tiếng ồn lên tai người.

Bảng 1: Sự suy giảm của A so với Line ở các tần số

| Tần số Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A so với Line dB | -26 | -16 | -9 | -3 | 0 | +1 | +1 | -1 |

Trong các tiêu chuẩn vệ sinh hiện nay sử dụng đơn vị dBA

Ốc ta (octave - bát độ) là khoảng tần số mà âm thanh đầu có tần số bằng 1/2 tần số của âm thanh cuối, tần số chính của ốc ta là tần số trung bình nhân. Phổ tần số của tiếng ồn chia làm 8 ốc ta như sau:

63Hz (45 - 90Hz).

125Hz (90 - 180Hz).

250 Hz (180 - 355Hz).

500Hz (355 - 710Hz).

1000Hz (710 - 1400Hz).

2000Hz (1400 - 2800Hz).

4000Hz (2800 - 5500Hz).

8000Hz (5500 - 10.000Hz).

Các giá trị này đã thiết kế theo máy, trong bộ phân tích tần số của máy

1.2.2. Nguyên lý

Tiếng ồn trong môi trường tác động lên micro, micro chuyển năng lượng ồn thành tín hiệu dòng điện tương ứng và cho hiển thị thành số trên máy đo.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Người thực hiện

| TT | Nhân lực | Số lượng | Nôi dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu viên chính | 1 | - Duyệt kết quả, - Làm báo cáo |
| 2 | Nghiên cứu viên | 1 | - Khảo sát, lập kế hoạch - Xử lý kết quả, lên bảng kết quả |
| 3 | Kỷ thuật viên | 1 | - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ - lây mẫu tại hiện trường |

2.2. Vật tư

- Pin;

- Nhật ký hiện trường;

- Giấy, bút;

- Trang thiết bị bảo vệ cá nhân: mũ, quần áo, giầy dép, kính, khẩu trang, …

2.3. Trang thiết bị

Máy đo ồn thường xác định mức áp âm chung (Line) và mức áp âm theo các đặc tính A, B, C nên yêu cầu tối thiểu máy phải đo được mức áp âm chung (Line) và mức áp âm theo đặc tính A và phân tích được các dải tần 63Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz.

Thiết bị chuẩn ồn.

Giá 3 chân để đặt đầu lấy mẫu, có thể điều chỉnh được chiều cao và hướng.

2.4. Chuẩn bị mẫu

Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Máy phải hoạt động bình thường, pin phải đủ cho cả quá trình quan trắc.

Chuẩn máy với bộ chuẩn ồn ngay trước khi tiến hành đo để đảm bảo máy hoạt động bình thường trong suốt thời gian đo và kết quả đo thu được là chính xác.

Sau khi đo xong tiếng ồn tại nơi làm việc, máy đo ồn phải được kiểm lại theo nguồn ồn chuẩn.

Chuẩn bị nhật ký hiện trường, bút viết, pin dự phòng.

Tuỳ thuộc vào đặc điểm của cơ sở được thực hiện quan trắc, trước khi tiến hành đo cần lựa chọn vị trí và thời gian phù hợp để quan trắc.

Khi đủ thời gian đo, tắt máy ghi lại kết quả đo được.

2.5. Phiếu chỉ định xét nghiệm

Thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu các tổ chức cá nhân khác

2.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật

| TT | Nội dung công việc | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập kế hoạch | 0.34 |
| 2 | Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | 0.25 |
| 3 | Lấy mẫu tại hiện trường | 0.33 |
| 4 | Xử lý kết quả, lên bảng kết quả | 0.33 |
| 5 | Duyệt kết quả | 0,083 |
| 6 | Làm báo cáo | 0,083 |

2.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Tại cơ sở được quan trắc và tại phòng làm việc

3. AN TOÀN

Sử dụng trang phục, phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết và phù hợp khi lấy mẫu hiện trường.

Thực hiện đúng, đủ quy trình kỹ thuật lấy mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành quy định an toàn ngoài hiện trường.

4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4.1. Các bước thực hiện

4.1.1. Xác định vị trí đo

Vị trí lựa chọn phải đặc trưng cho khu vực cần đo.

Tránh các vật cản gây phản xạ âm.

Tránh các nguồn gây nhiễu nhân tạo: tiếng nhạc, tiếng va đập của kim loại.

Chọn vị trí đo sao cho có sự truyền âm ổn định nhất với thành phần gió thổi không đổi từ nguồn đến vị trí đo.

a. Trong môi trường lao động có nguồn ồn

Đo tại chỗ làm việc của người tiếp xúc.

Micro của máy đo ồn để ngang tầm tai người công nhân (tùy thuộc vào người công nhân đứng hay ngồi), hướng về phía nguồn ồn.

Máy đo ồn để cách cán bộ kỹ thuật thực hiện đo 0,5m.

Tốt nhất là sử dụng máy đo liều ồn (Noise dosimeter). Cài máy trên người tiếp xúc với tiếng ồn theo đúng tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.

b. Trong môi trường lao động không có nguồn phát sinh tiếng ồn như văn phòng, phòng làm việc...

Đo ít nhất ba vị trí đo riêng biệt phân bố đều trong diện tích của phòng.

Các vị trí đo cách tường, trần ít nhất 0,5m và cách ít nhất 1m từ các khu vực truyền âm chính như cửa sổ, đường thông khí.

Đo ở mức chiều cao ngang tầm tai của người lao động theo tư thế làm việc.

Máy đo ồn để cách cán bộ kỹ thuật thực hiện đo 0,5m.

Cài đặt máy chế độ đo tiếng ồn phân tích dải tần trong 5 phút.

4.1.2. Tiến hành đo

Kiểm tra, cài đặt và chuẩn lại thiết bị theo hướng dẫn (Thực hiện trước khi ra hiện trường).

Xác định vị trí cần đo và điền vị trí vào biểu mẫu. Vị trí đo, thời gian đo và số mẫu đo cần được xác định tùy tính chất công việc.

Lắp thiết bị đo vào chân giá, điều chỉnh độ cao để lấy mẫu cho phù hợp.

Hướng thiết bị đến vị trí cần đo theo đúng khoảng cách yêu cầu.

Bật máy, ổn định thiết bị (chờ máy ổn định trong khoảng 5-10 phút).

Đọc kết quả sau khi máy kết thúc đo.

Ghi lại kết quả sau mỗi lần đo.

Thực hiện đo lặp lại 3 lần

LƯU Ý:

Kế hoạch quan trắc (nhật kí hiện trường) ghi đầy đủ thông tin theo quy định: Tên cơ sở được thực hiện quan trắc, địa điểm, vị trí quan trắc, số lượng mẫu…

4.2. Nhận định kết quả

Kiểm tra kết quả đo:

Kết quả đo ở Line: bao giờ cũng lớn hơn kết quả đo ở các tần số.

Kết quả đo ở A: Có thể bằng Line khi tiếng ồn cao ở tần số cao và nhỏ hơn Line nếu tiếng ồn cao ở tần số thấp nhưng không bao giờ cao hơn Line.

Kết quả đo ở các tần số: Ở các tần số 63-500Hz có thể cao hơn ở A; ở các tần số trên 1000Hz chỉ có thể nhỏ hơn ở A.

Tính toán và hiệu chỉnh các kết quả đo theo kết quả chuẩn máy trước và sau khi tiến hành các thao tác đo ồn.

* Công thức tính thời gian tiếp xúc cho phép:

Tn= 8*2^-[(L−85)/3]

Trong đó:	Tn là thời gian tiếp xúc cho phép với tiếng ồn.

L là cường độ tiếng ồn đo được thực tế.

* Công thức tính cường độ tiếng ồn tiếp xúc cho phép.

LAeq (TWA8) = 85 - 10lg Cn/T8

Trong đó: 	+ LAeq (TWA8) là cường độ tiếng ồn tiếp xúc cho phép.

+ Cn là thời gian tiếp xúc thực tế với tiếng ồn.

+ T8 là thời gian làm việc trong 8 giờ.

* Công thức tính tiếng ồn tương đương khi biết thời gian tiếp xúc

TWA (8) = 10 Log10 (D/ 100) + 85

D = (C1/T1+C2/T2 + …… Cn/Tn) x 100

Trong đó: 	+ C1, C2, … Cn: Khoảng thời gian tiếp xúc thực tế thứ 1, 2, … n tương ứng với mức ồn đo được ở khoảng thời gian đó.

+ T1, T2, … Tn: Khoảng thời gian tiếp xúc cho phép tương ứng với mức tiếng ồn đo được trong khoảng thời gian C1, C2, … Cn.

So sánh kết quả với giới hạn tham chiếu.

Lập báo cáo tổng kết và đưa ra giải thích/ nhận xét dựa trên kết quả tính toán và đặc điểm tại thời điểm quan trắc.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ

Báo cáo kết quả được trả bằng bản điện tử hoặc bản cứng theo mẫu “Phiếu trả kết quả” của hệ thống ISO 17025:2017 hoặc theo các biểu mẫu trong quy định hiện hành.

Lưu trữ các văn bản liên quan trong quá trình quan trắc: Kế hoạch quan trắc, biên bản lấy mẫu, báo cáo kết quả.

5. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Kiểm soát rủi ro và đưa ra phương án khắc phục theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025.

| TT | Quá trình | Rủi ro thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Chuẩn bị thiết bị, dung cụ | Thiết bị không phù hợp | Kiểm tra, tìm hiểu trước đặc điểm, vị trí,… để lựa chọn thiết bị thích hợp. |
|  |  | Sạc pin thiết bị không vào điện | Kiểm tra trong quá trình sạc, sau khi sạc. |
| 2 | Quan trắc tại hiện trường | Thiết bị trục trặc bất thường. | Chuẩn bị thiết bị dự phòng khi đi hiện trường. |
|  |  | Sai/nhầm vị trí đo, quan trắc. | Kiểm tra và thống nhất kế hoạch quan trắc trước khi đo/quan trắc. |
|  |  | Pin thiết bị không đủ trong cả quá trình đo. | Chuẩn bị pin dự phòng khi đi hiện trường. |
|  |  | Sự cố rủi ro gây ảnh hưởng đến quá trình quan trắc. | Cán bộ phụ trách quan trắc phải giám sát và kiểm tra thường xuyên để xử trí kịp thời. |
| 3 | Xử lý số liệu, Đánh giá kết quả | Nhập sai/nhầm dữ liệu kết quả | Kiểm tra lại dữ liệu kết quả. |
|  |  | Tính toán sai kết quả | Kiểm tra công thức tính toán, đơn vị. |
|  |  | Đối chiếu Quy định, Quy chuẩn không thích hợp | Kiểm tra Quy định, Quy chuẩn trước khi áp dụng |
| 4 | Lưu trữ kết quả | Thiếu, thất lạc các văn bản liên quan đến quá trình quan trắc | Kiểm tra, lưu trữ văn bản liên quan sau mỗi bước tiến hành theo quy định |

6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Cán bộ thực hiện QTKT này phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ,... theo đúng quy định.

Trang thiết bị cần phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định.

Đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị theo yêu cầu quy trình kỹ thuật.

QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009): Âm học - Xác định mức tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp - Phương pháp kỹ thuật.

- Thường quy kỹ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Nhà xuất bản Y học. Hà Nội 2023.

- TCVN 7878-2:2010, ISO 1996-2:2007: Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức tiếng ồn trong môi trường.

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.